Protocolo C. Alicuotado desde pitufos.

**Disposición del deck**

Imagen que contiene teclado

Descripción generada automáticamente

**Observaciones iniciales**

Se deberán situar en los slots 1 y 2, siguiendo el orden de la imagen, los pitufos con la elución obtenida del proceso de extracción. Es importante que la placa con los pitufos quede correctamente situada lo más a la izquierda posible en el slot del deck para respetar la calibración del robot.

**Variables editables del protocolo**

* **NUM\_SAMPLES.** Número de muestras presentes en los pitufos (slots 1 y 2).
* **VOLUME\_PCR\_SAMPLE.** Volumen en μL que será transferido de cada una de las muestras a los pocillos de la placa PCR (slot 4).
* **PHOTOSENSITIVE.** En función de esta variable se encenderán o no las luces durante la ejecución del protocolo. Cuando se trabaje con reactivos fotosensibles deberá tener el valor *True*, en caso contrario su valor deberá ser *False*.

**Pasos del protocolo**

* **PASO 1. *Transferir muestras a la placa PCR.***
  + Por cada muestra:
    - Se recogen 1 punta (20 μL).
    - Se mueven 5 μL de los pitufos a la placa PCR.
    - Se tira la punta.